编号：2020-2255（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2020〕82号

广东省生态环境厅关于广州富力国际医院有限公司核技术利用项目环境影响报告表的批复

广州富力国际医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB19220010）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位建设的广州富力国际医院核技术利用项目位于广州市番禺区钟村街BA0303056地块建设的广州富力国际医院内，在医院新建门诊住院大楼开展核医学、放射治疗、介入、影像诊断等项目，具体内容包括：

（一）核医学项目

在门诊住院大楼地下一层南部设置核医学科非密封放射性物质工作场所。建设2间PET/CT机房、1间PET/MR机房、1间SPECT/CT机房以及分装室、注射室、注射后休息室等功能用房，在对应功能房共安装使用2台PET/CT（均属Ⅲ类射线装置）、1台PET/MR以及1台SPECT/CT（属Ⅲ类射线装置），使用放射性核素氟-18、镓-68开展PET/CT和PET/MR显像诊断，使用放射性核素锝-99m、碘-131进行SPECT/CT显像诊断；配套使用4枚放射源锗-68或14枚放射源 钠-22（均属Ⅴ类放射源）用于PET/CT设备校准，使用2枚放射源锗-68或5枚放射源锗-68（均属Ⅴ类放射源）用于PET/MR设备校准。

使用放射性核素锶-89开展骨转移癌治疗，使用放射性核素碘-131开展甲功测定、甲亢治疗和甲癌治疗；设置3间甲癌病房，每间病房设1个床位；设置2个放射性废水衰变池，用于收集核医学工作场所产生的放射性废水；

该核医学科属乙级非密封放射性物质工作场所。

（二）放射治疗项目

在门诊住院大楼地下一层东北角设置放疗中心。建设3间加速器机房、1间后装治疗机房以及1间模拟定位机房。在3间加速器机房内分别安装使用1台医用电子直线加速器（最大X射线使用能量均为10兆伏，最大电子线使用能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗；在后装治疗机房安装使用1台近距离后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属Ⅲ类放射源）用于放射治疗；在模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属于Ⅲ类射线装置）用于放疗的定位诊断。

（三）介入项目

在门诊住院大楼四层介入中心设置介入中心，建设4间介入手术室和2间复合手术室，在4间介入手术室分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏、最大管电流均为1250毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗；在2间复合手术室主室分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏、最大管电流均为1250毫安，均属Ⅱ类射线装置），各配套使用1台移动CT，用于复合手术中的放射诊疗，移动CT与数字减影血管造影装置不同开机使用，移动CT为隔室操作。在门诊住院大楼三层建设1间ERCP机房，安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（简称“ERCP”，最大管电压为150千伏、最大管电流为1100毫安，使用方式为同室操作，属Ⅱ类射线装置）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术诊疗。

（四）普通放射诊断项目

在门诊住院大楼一至四层共建设14间放射诊断机房（包括2间手术室），共安装使用CT机、牙片机、移动C臂等13台医用Ⅲ类射线装置用于放射诊断（其中，2间手术室共用1台移动C臂机），在门诊住院大楼二至四层门诊、急诊、住院部共使用4台移动式X射线床边机（均属Ⅲ类射线装置）用于放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2020年5月8日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，省环境辐射监测中心，中辐环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                    2020年5月8日印发