编号：2022-1522（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕70号

广东省生态环境厅关于汕头市中心医院新院区

核技术利用建设项目环境影响报告表的批复

汕头市中心医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB21220033）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于汕头市澄海区凤翔街道塔岗围片区梅峰路与五洲大道交界处西南角汕头市中心医院新院内。项目主要内容为：

（一）核医学

在新院区1#住院楼地下一层设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所，分为核素诊断区和核素治疗区两个区域。

在核素诊断区建设2间PET/CT机房、1间PET/MR机房、1间SPECT/CT机房、1间敷贴室、1间甲功检测室及相关配套功能用房。在各PET/CT机房内分别安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），及在PET/MR机房内安装使用1台PET/MR，使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，每台设备配套使用3枚锗-68放射源（均属V类放射源）分别用于PET/CT及PET/MR校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在敷贴室内使用锶-90放射源（属V类放射源）开展敷贴治疗；在甲功检测室使用放射性核素碘-131进行甲功检测。

在核素治疗区建设3间双人核素病房及辅助功能用房,使用放射性核素碘-131进行甲亢和甲癌治疗；使用放射性核素锶-89开展骨癌治疗。

（二）放射治疗

在新院区西北端2#住院楼下方及东北侧地下一层开展放射治疗项目。建设5间直线加速器机房、1间后装治疗机房、1间伽玛刀机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（其中3台最大X射线能量均为6兆伏，最大电子束能量均为18兆电子伏，其余2台最大X射线能量分别为10兆伏和15兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，每台直线加速器配套CBCT功能模块（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内安装使用1台铱-192近距离后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；在伽玛刀机房内安装使用1台头部伽玛刀治疗机（内含30枚钴-60放射源，单枚为II类放射源，整体按I类放射源管理）用于肿瘤放射治疗；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（三）介入放射诊疗

在新院区医技裙楼一层介入中心、四层手术中心和门急诊裙楼一层急诊急救中心分别建设9间、2间和1间介入手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在医技裙楼四层内镜中心、9#国际医疗住院楼二层内镜中心分别建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在各机房内分别安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为150千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在新院区医技裙楼、门急诊裙楼、1#住院楼、2#住院楼、5#住院楼、8#国际医疗门诊楼和9#国际医疗住院楼建设52间放射诊断机房和防辐射手术室，共安装使用口腔CBCT机、乳腺机、骨密度仪、胃肠机、DR机、CT机、牙片机以及移动C型臂X射线机等51台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由汕头市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年4月2日

公开方式：主动公开

抄送：汕头市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                    2022年4月2日印发