编号：2022-2000（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕102号

广东省生态环境厅关于广州医科大学附属肿瘤医院核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

广州医科大学附属肿瘤医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评202201）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于广州市横枝岗路78号广州医科大学附属肿瘤医院内。项目主要内容为：对医院放疗中心一层和二层局部区域进行改扩建。将一层X射线定位机房及工程师办公室改建为1间螺旋断层放射治疗系统机房，在该机房内新增安装使用1台螺旋断层放射治疗系统（最大X射线能量为6兆伏，不使用电子线治疗，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗；将一层后装治疗室、控制室及准备室改建为1间直线加速器机房，在该机房内新增安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量10兆伏，最大电子束能量22兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，配套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；将一层物理室改建为1间后装治疗室，在该室内安装使用1台原已许可的后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于放射治疗。将放疗中心二层退役核医学科原SPECT/CT机房改建为X射线模拟定位机房，在该机房内安装使用1台原已许可的X射线模拟定位机（属III类射线装置）用于放射治疗模拟定位。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年4月29日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广州达盛检测

技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2022年4月29日印发