编号：2022-3194（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕149号

广东省生态环境厅关于广州市老人院

核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

广州市老人院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为22DLFSHP007）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广州市白云区钟落潭镇登塘村广州市老人院医院一期工程内。项目主要内容为：

（一）核医学科项目

在医院一期工程大楼北侧地下负二层设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房、1间PET/MR机房及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），同时在PET/MR机房内安装使用1台PET/MR，使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，配套使用8枚锗-68和1枚钠-22放射源（均属V类放射源）用于PET/CT和PET/MR校准。

（二）放射治疗项目

在医院一期工程大楼负二层开展放射治疗项目。建设1间直线加速器机房、1间CT模拟定位机房和1间DR机房。在直线加速器机房内安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量为15兆伏，最大电子束能量为22兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，配套使用锥形束计算机断层扫描系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位；在DR机房内安装使用1台DR机（属III类射线装置）用于放射诊断。

（三）介入放射诊疗

在医院一期工程大楼五层手术中心建设2间介入手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在四层内镜中心建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在医院一期工程大楼一层急诊科和影像科、三层体检中心和口腔科及五层手术中心建设17间放射诊断机房和防辐射手术室，共安装使用口腔CBCT机、乳腺机、骨密度仪、DR机、CT机、碎石机、移动DR机、牙片机以及移动C型臂X射线机等18台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位明确使用主体，并按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年7月1日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                    2022年7月1日印发