编号：2022-3234（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕151号

广东省生态环境厅关于广州皇家丽肿瘤医院

有限公司核医学科核技术利用扩建项目

环境影响报告表的批复

广州皇家丽肿瘤医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评2022012）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广州市黄埔区慈济路1号广州皇家丽肿瘤医院内。项目主要内容为：在医院综合大楼负一层西侧中部预留区域设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间SPECT/CT机房、1间介入手术室、4间甲癌治疗病房、1间甲亢服药室、1间甲功检测室、2间钇-90留观病房及相关功能用房。在SPECT/CT机房内新增安装使用1台SPECT/CT机（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在介入手术室内新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，属Ⅱ类射线装置）,使用放射性核素锝-99m和钇-90树脂微球开展肝脏肿瘤的介入治疗。在甲癌治疗病房、甲亢服药室和甲功检测室分别使用核素碘-131进行甲癌、甲亢治疗和甲功检测。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位明确使用主体，并按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年6月30日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广州达盛检测

技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年6月30日印发