编号：2022-3446（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕168号

广东省生态环境厅关于东莞市东部中心医院

核技术利用扩建项目环境影响

报告表的批复

东莞市东部中心医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HP-2022-065）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于东莞市常平镇常东路88号东莞市东部中心医院内。项目主要内容为：将医院原车队办公室及其东侧空地区域改建为1间伽玛刀机房及配套功能用房，在该机房内新增安装使用1台头部伽玛刀（内含30枚钴-60放射源，单枚属II类放射源，整体按I类放射源管理）用于肿瘤放射治疗。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。该项目涉及须许可的事项，取得许可后方可建设。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年7月13日

公开方式：主动公开

抄送：东莞市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、核工业二七0

研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2022年7月13日印发