编号：2023-983（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕47号

广东省生态环境厅关于佛山市禅城区人民医院

核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

佛山市禅城区人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评2022033）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位在佛山市禅城区南庄镇禅西大道与滨江路交界处建设佛山市禅城区人民医院新院区，新建设开展核医学、放射治疗、介入、放射诊断等核技术利用项目。项目主要内容为：

（一）核医学

在新院区门急诊医技综合楼负一层设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房、1间SPECT/CT机房、1间敷贴室、1间甲功检测室、1间甲亢留观室、4间单人核素治疗病房及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68放射源（均属V类放射源）用于PET/CT校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在敷贴室内使用锶-90放射源（属V类放射源）开展敷贴治疗；在甲功检测室、甲亢留观室及核素治疗病房使用放射性核素碘-131分别进行甲功检测、甲亢和甲癌治疗；使用放射性核素锶-89开展骨癌治疗。

（二）放射治疗

在新院区门急诊医技综合楼负三层西南侧开展放射治疗项目。建设2间直线加速器机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量均为10兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，每台直线加速器配套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内安装使用1台后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（三）介入放射诊疗

在新院区门急诊医技综合楼一层介入中心和五层手术室内分别建设2间介入手术室和1间复合手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1250毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在门急诊医技综合楼三层内镜中心建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，并在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为150千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在门急诊医技综合楼一层放射科、三层体检中心和口腔科、五层手术室和感染楼一层建设23间放射诊断机房和防辐射手术室，共安装使用口腔CBCT机、乳腺机、骨密度仪、胃肠机、DR机、CT机、牙片机以及移动C型臂X射线机等23台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由佛山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年3月9日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州达盛检测技

术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2023年3月9日印发