编号：2023-2213（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕97号

广东省生态环境厅关于广东省第二人民医院

核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

广东省第二人民医院：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为LBHJ-2023-HJSHP002）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用改扩建项目位于广州市海珠区新港中路466号大院广东省第二人民医院琶洲院区内。项目主要内容为：

（一）对医院6号楼一层旧核医学科乙级非密封放射性物质工作场所实施退役，该场所于2022年1月已停止使用。场所退役后改扩建为其他辐射工作场所，具体内容为：将场所内原分装室、废物间、卫生间及电房等区域改建为1间CT模拟定位机房，在该机房内新增安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于模拟定位诊断；将场所内原ECT机房改扩建为1间后装机房，在该机房内新增安装使用1台后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于放射治疗。

（二）将6号楼一层西南侧原2间CT模拟定位机房及二层对应区域改扩建为1间直线加速器机房，并在该机房内新增安装使用1台医用直线加速器（包括CBCT系统，最大X线射线能量6兆伏，无电子线束治疗，属II类射线装置）用于放射治疗，配套使用扇形束计算机断层成像系统（属III类射线装置）用于图像引导定位诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年5月15日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广州乐邦环境

科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2023年5月15日印发