编号：2023-3650（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕151号

广东省生态环境厅关于珠海市人民医院

核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

珠海市人民医院：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HP-2022-137）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于珠海市香洲康宁路79号珠海市人民医院内。项目主要内容为：

（一）对南院区门诊医技楼1楼核医学科非密封放射性物质工作场所进行改扩建，重新优化调整布局。具体建设内容如下：

将原PET/CT机房改建为1间SPECT/CT机房，将原ECT机房改建为1间骨密度机房；将原ECT机房北侧走廊区域改建为1间D-SPECT机房和1间甲吸室；将原留观室改建为1间敷贴室；将原注射前候诊室、3间注射后诊室、源与废物储存室和甲功测定室等区域改建为4间核素治疗病房、1间储源间、1间分装室及相关辅助功能用房；将核医学科西侧原办公室区域改建为1个衰变池。在改扩建后的SPECT/CT机房内新增安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置）及在D-SPECT机房内新增安装使用1台D-SPECT（配套使用1枚钴-57放射源，属V类放射源，用于该设备校准），使用原有许可放射性核素锝-99m及新增使用放射性核素碘-131和镥-177开展SPECT/CT显像诊断。增加放射性核素碘-131使用量，除原许可治疗甲亢项目外，新增开展甲功检测和甲癌的治疗；新增使用放射性核素镭-223和镥-177开展核素治疗，调整减少原有许可放射性核素锶-89核素治疗的使用量；在敷贴室新增使用放射性核素磷-32和锶-90放射源（属V类放射源）开展敷贴治疗；在分装室新增放射性核素碘-125粒籽源分装场所。该核医学工作场所改扩建后仍属乙级非密封放射性物质工作场所。

- 将医院北院区综合楼负二层中药库和器械仓库区域改建为放射性核素制备工作场所和小动物实验工作场所。

在放射性核素制备工作场所建设1间回旋加速器机房及配套功能用房，在该机房内新增安装使用1台带自屏蔽回旋加速器（质子能量≤11兆电子伏，束流强度≤100微安，属II类射线装置）生产放射性核素氟-18、碳-11、氮-13和氧-15，用于本单位核医学项目使用。将北院区PET中心放射性核素锗-68发生器淋洗制备镓-68项目迁至放射性核素制备工作场所。该放射性核素制备工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

在小动物实验工作场所建设1间1台小动物PET/SPECT/CT机房，并在该机房内新增安装使用1台小动物PET/SPECT/CT（属III类射线装置），新增使用放射性核素锆-89、镓-68、氟-18、铜-64、钬-166、锝-99m、碘-131、镥-177、钪-44、铼-188、铼-186、氮-13、碳-11、氧-15和钐-153开展小动物核素显像诊断。该核医学工作场所属乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由珠海市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年7月26日

公开方式：主动公开

抄送：珠海市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、核工业二七0

研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2023年7月26日印发