编号：2023-5361（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕222号

广东省生态环境厅关于信宜市人民医院

核技术利用扩建项目环境影响

报告表的批复

信宜市人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB23220066）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位报批的核技术利用扩建项目位于广东省茂名市信宜市银湖西路信宜市人民医院内，在医院西部新建肿瘤防治中心，新增开展核医学和放射治疗等核技术利用项目。项目主要内容为：

（一）核医学

在肿瘤防治中心三层和四层分别建设1个乙级非密封放射性物质工作场所，开展核素显像诊断和核素治疗等项目。

在肿瘤防治中心三层乙级非密封放射性物质工作场所建设1间PET/CT机房、1间SPECT/CT机房、1间敷贴室、1间甲测室及相关配套功能用房。在PET/CT机房内新增安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用非密封放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68放射源（均属V类放射源）或非密封放射性核素氟-18用于PET/CT校准；在SPECT/CT机房内新增安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用非密封放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在敷贴室使用非密封放射性核素磷-32和1枚锶-90放射源（属V类放射源）开展敷贴治疗；在甲测室使用非密封放射性核素碘-131开展甲功测定；使用非密封放射性核素镭-223、锶-89和碘-131开展骨癌、甲亢等核素治疗。

在肿瘤防治中心四层乙级非密封放射性物质工作场所建设5间核素治疗病房（每间房1张床位），使用放射性核素碘-131和镥-177开展甲癌、前列腺癌等核素治疗。

（二）放射治疗

在肿瘤防治中心一层开展放射治疗项目。建设2间直线加速器机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别新增安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量均为10兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，每台直线加速器配套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内新增安装使用1台后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于放射治疗；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及辐射安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由茂名市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年11月9日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2023年11月9日印发