广 东 省 环 境 保 护 局

粤环函〔2007〕261号

关于加快落实第一批重点污染源在线监控系统建设的通知

各地级以上市环保局：

为进一步加快重点污染源在线监控系统建设步伐，切实发挥在线监控系统在污染物总量控制和污染源监督管理中的作用，根据我局《关于加强省控重点污染源在线监控系统建设与管理工作的通知》（粤环〔2005〕106号）要求，结合当前环境管理的形势需要，各市环保部门及各重点监控企业必须密切配合，分工合作，今年内务必完成第一批重点污染源在线监控系统的建设和联网（名单见附件一），确保年度总量控制计划中有关在线监控工程项目的完成。现将有关要求通知如下：

一、各市环保局负责督促辖区内重点污染源企业按照我局《关于加强省控重点污染源在线监控系统建设与管理工作的通知》（粤环〔2005〕106号）的要求安装污染源在线监控仪器设备，未完成现场监测仪器设备安装的重点源，必须于2007年6月30日前完成监测仪器的安装调试工作。

二、各市环保局负责组织辖区内重点污染源在线监控仪器的现场比对监测和技术验收工作，推进辖区内重点污染源在线监控系统的联网工作。

三、配合我局做好重点污染源视频及通讯线路的安装工作。目前我局已通过招标确定了专用网络集成商、前端设备（视频及采集系统）集成商，将组织网络和视频集成商到各地进行安装，请各市环保局配合完成以下工作任务：

1、安装连接网络与监测仪器设备的专用工业控制计算机：用于采集、记录、报送污染物及排量参数实时监测数据；

2、确定拍摄污染源（废气、废水）实时影像的位置并安装相应的摄像系统及其云台装置；

3、安装连接摄像装置的现场视频服务器：用于记录、报送实时影像视频数据，并据此实现云台的远程控制；

4、网络服务商铺设通讯电缆和中继、端口设备。

为了顺利实施视频及通讯线路安装工作，各市环保局应组织有关单位按照各自职责，互相支持，密切配合，做好辖区内污染源在线监控系统的建设工作。督促辖区内污染源企业提供视频安装场地、稳定的电力供应和安全的防雷设施，协助仪器商完成涉及视频安装过程的土建工程，同时代管省环保局配备的现场设备的资产，保证不被人为损坏和丢失，并签订责任协议。

四、为了保证污染源在线监控现场仪器技术验收工作的顺利开展，我局组织拟定了《省控重点污染源在线监控系统现场仪器设备验收实施办法》（征求意见稿）（附件二），请提出意见和建议，并于2007年5月20日前反馈我局总量控制工作办公室。

附件：1．第一批重点污染源在线监控系统建设名单

2．省控重点污染源在线监控系统现场仪器设备验收实施办法（征求意见稿）

广东省环境保护局

二○○七年四月十六日

联系人及电话：刘漩020-85518162，传真：020-87503731

E-mail：liuxuan@gdepb.gov.cn

主题词：环保  污染源  在线监控  通知

第一批重点工业污染源在线监控系统建设名单（废气）

附件一

| 序 号 | 地 区 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 番禺莲花山电力有限公司 |
| 2 | 广州市 | 广州市明珠电力（集团）股份有限公司 |
| 3 | 广州市 | 广东粤华发电有限责任公司（黄埔电厂） |
| 4 | 广州市 | 广州市永大集团公司 |
| 5 | 广州市 | 广州钢铁股份有限公司 |
| 6 | 广州市 | 广州市瑞明电力有限公司 |
| 7 | 广州市 | 广州造纸有限公司 |
| 8 | 广州市 | 广州市梅山发电厂 |
| 9 | 广州市 | 广州珠江电厂 |
| 10 | 广州市 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| 11 | 广州市 | 广州发电厂 |
| 12 | 广州市 | 中国石化股份有限公司广州分公司 |
| 13 | 广州市 | 广州员村热电有限公司 |
| 14 | 深圳市 | 深圳南山热电股份有限公司 |
| 15 | 深圳市 | 深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂 |
| 16 | 深圳市 | 深圳能源集团妈湾发电总厂 |
| 17 | 深圳市 | 深圳美视电力工业有限公司（A厂） |
| 18 | 珠海市 | 珠海电厂 |
| 19 | 汕头市 | 汕头长浦电力发展有限公司驼浦电厂 |
| 20 | 汕头市 | 华能汕头电厂 |
| 21 | 韶关市 | 韶关发电厂 |
| 22 | 韶关市 | 韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） |
| 23 | 韶关市 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 |
| 24 | 韶关市 | 韶关冶炼厂 |
| 25 | 梅州市 | 梅州市嘉诚电力有限公司梅县发电厂 |
| 26 | 梅州市 | 广东粤佳电力有限公司梅县B电厂 |
| 27 | 惠州市 | 惠州东江电力有限公司 |
| 28 | 东莞市 | 东莞东华电力有限公司 |
| 29 | 东莞市 | 广东省粤电资产经营有限公司沙角C电厂 |
| 30 | 东莞市 | 沙角A电厂 |
| 31 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角发电厂 |
| 32 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 |
| 33 | 东莞市 | 东莞市三联热电厂 |
| 34 | 中山市 | 中山发电厂A厂 |
| 35 | 中山市 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 |
| 36 | 江门市 | 江门市北街(联营)发电厂 |
| 37 | 江门市 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
| 38 | 江门市 | 广东省新会双水发电厂有限公司 |
| 39 | 江门市 | 台山发电厂 |
| 40 | 佛山市 | 南海江南发电厂有限公司 |
| 41 | 佛山市 | 南海市南联电业有限公司 |
| 42 | 佛山市 | 南海长海发电有限公司 |
| 43 | 佛山市 | 三水恒益火力发电厂有限公司 |
| 44 | 佛山市 | 顺德市全顺电力厂有限公司 |
| 45 | 佛山市 | 南海桂城发电厂 |
| 46 | 佛山市 | 南海市发电一厂有限公司 |
| 47 | 佛山市 | 佛山市沙口发电厂有限公司 |
| 48 | 佛山市 | 顺德市德胜电厂有限公司 |
| 49 | 湛江市 | 湛江发电厂 |
| 50 | 茂名市 | 茂名热电厂 |
| 51 | 茂名市 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 |
| 52 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司公司茂名分公司 |
| 53 | 清远市 | 广东阳山发电厂 |
| 54 | 清远市 | 连州市粤连电厂有限公司 |
| 55 | 云浮市 | 云浮发电厂 |

第一批重点工业污染源在线监控系统建设名单（废水）

| 序 号 | 地 区 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 番禺梅山-马利酵母有限公司 |
| 2 | 广州市 | 中国石化股份有限公司广州分公司 |
| 3 | 广州市 | 广东省国营紫坭糖厂 |
| 4 | 广州市 | 广州造纸有限公司 |
| 5 | 广州市 | 广州威达高实业有限公司A厂 |
| 6 | 广州市 | 广东南方制碱有限公司 |
| 7 | 广州市 | 广州昊天化学(集团)有限公司 |
| 8 | 广州市 | 广州市珠江啤酒集团公司 |
| 9 | 广州市 | 广州奥桑味精食品有限公司 |
| 10 | 深圳市 | 深圳中冠纺织印染股份有限公司 |
| 11 | 珠海市 | 红塔仁恒纸业有限公司 |
| 12 | 珠海市 | 益力集团公司（味精分厂） |
| 13 | 韶关市 | 广东省南雄市第一造纸厂 |
| 14 | 韶关市 | 中金岭南有色金属股份有限公司（凡口铅锌矿） |
| 15 | 韶关市 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 |
| 16 | 河源市 | 紫金县东江纸业有限责任公司 |
| 17 | 惠州市 | 广东省博罗县惠园染织厂 |
| 18 | 东莞市 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 |
| 19 | 东莞市 | 东莞福安纺织印染有限公司 |
| 20 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 |
| 21 | 东莞市 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
| 22 | 东莞市 | 东莞理文造纸厂有限公司 |
| 23 | 中山市 | 中山国泰染整有限公司 |
| 24 | 中山市 | 中山正兴纺织厂有限公司 |
| 25 | 江门市 | 台山市化学制药有限公司 |
| 26 | 江门市 | 开平市淀粉厂 |
| 27 | 江门市 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
| 28 | 江门市 | 江门市新华造纸厂 |
| 29 | 佛山市 | 广东溢达纺织有限公司 |
| 30 | 佛山市 | 佛山华丰纸业有限公司 |
| 31 | 湛江市 | 广东省广前糖业发展有限公司 |
| 32 | 茂名市 | 茂名市造纸厂 |
| 33 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 34 | 茂名市 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 |
| 35 | 肇庆市 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 |
| 36 | 肇庆市 | 广东鼎丰纸业有限公司 |
| 37 | 清远市 | 广东省佛冈县味精厂 |
| 38 | 清远市 | 新北江制药股份有限公司 |
| 39 | 清远市 | 顺年（清远）漂染有限公司 |
| 40 | 揭阳市 | 揭阳市电镀工业区管理服务中心 |

第一批重点污染源(污水处理厂)在线监控系统建设名单

| 序 号 | 地 区 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 广州市大坦沙污水处理厂 |
| 2 |  | 广州市猎德污水处理厂 |
| 3 |  | 广州经济技术开发区污水处理厂 |
| 4 |  | 广州市花都区新华净水厂 |
| 5 |  | 西朗污水处理厂 |
| 6 |  | 番禺前锋污水处理厂 |
| 7 | 深圳市 | 深圳市南山污水处理厂 |
| 8 |  | 深圳市罗芳污水处理厂 |
| 9 |  | 滨河污水处理厂 |
| 10 |  | 盐田污水处理厂 |
| 11 |  | 横岗污水处理厂 |
| 12 |  | 宝安观澜污水处理厂 |
| 12 | 珠海市 | 拱北水质净化厂 |
| 14 |  | 香洲水质净化厂 |
| 15 | 佛山市 | 新之源污水处理有限公司(镇安污水厂） |
| 16 |  | 高明市污水处理厂 |
| 17 |  | 东鄱污水处理厂 |
| 18 | 东莞市 | 东莞莞城污水处理厂 |
| 19 | 中山市 | 中山市污水处理公司（中嘉污水处理厂） |
| 20 | 惠州市 | 梅湖水质净化中心（梅湖污水处理厂） |
| 21 | 江门市 | 江门市文昌沙水质净化厂（江门市文昌沙污水处理厂） |
| 22 | 肇庆市 | 肇庆市污水净化处理厂（肇庆市污水处理厂） |
| 23 | 汕头市 | 汕头龙珠水质净化厂 |
| 24 | 潮州市 | 潮州市第一污水处理厂（市区污水处理厂） |
| 25 | 梅州市 | 梅州市江南水质净化中心（市区污水处理厂） |

附件二

省控重点污染源在线监控系统现场

仪器设备验收实施办法

（征求意见稿）

根据省环保局关于省重点污染源在线监控建设任务分工及《关于加强省控重点污染源在线监控系统建设与管理工作的通知》（粤环〔2005〕106号）的要求，对省重点污染源已安装排放烟气在线监控系统并正常运行时间在168小时以上的废气 （颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、流速）、废水在线监控仪器进行验收监测，参照以下要求执行。

一、验收监测流程

废气（颗粒物、气态污染物）、废水监测设备安装调试完成并稳定运行168小时以上，排污单位或者有资质的单位对系统进行预先测试和校准

责任人：

排污企业

向污染源所属地市一级监测站提出验收检测申请，附送系统调试资料、运行记录表以及仪器说明书等资料。

向污染源所属地市级环境监测站提出验收检测申请，附送系统调试资料、运行记录表以及仪器说明书等资料。

接到检测申请的15个工作日内，派有关人员踏勘现场，查看现场站房建设、排污口设置是否规范、采样点位是否合理；确定验收测试经费，指导相关技术事宜如开设检测孔等。

主要责任人：

所属地市级环境监测站

排污单位协助

不满足验收条件

满足验收条件

市环境监测站开展现场工作，

提供技术检测验收报告

技术指标达到要求

主要责任人：

省环保局

省站协助

排污单位向省环保局提供技术验收报告，经审查合格确定通过最终验收。

二、省重点污染源排放烟气、废水在线监控系统验收各阶段工作内容

| 阶 段 | 主要责任人 | 工作内容 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 排污企业 | 安装调试仪器、预校准 | 排污企业安排 |
| 第二阶段 | 排污单位或委托有资质的检测单位 | 烟气: 颗粒物CEMS技术指标：24小时零点漂移、24小时量程漂移、线性方程、相关系数； 气态污染物CEMS技术指标：线性误差、响应时间、零点漂移、量程漂移、相对准确度； 流速CEMS技术指标：速度场系数、速度场系数精密度。 废水：重复性或精密度、零点漂移、量程漂移、邻苯二甲酸氢钾试验（COD） | 烟气： 颗粒物CEMS技术指标：相关系数连续1-3天，至少15个数据对，其中高、中、低浓度工况5-10个数据对； 气态污染物CEMS技术指标：相对准确度连续3天，每天至少9个数据对； 流速CEMS技术指标：速度场系数连续1-3天，至少15个数据对。 废水: 重复性或精密度、零点漂移、量程漂移、邻苯二甲酸氢钾试验（COD）：连续7天，每天每个指标至少1次 |
| 第三阶段 | 重点污染源所属市环境监测站 | 查看现场站房建设、排污口设置是否规范、采样点位是否合理 烟气（按附件1）：排污口污染物排放浓度进行参比方法和自动方法的比对测试 流速CEMS技术指标：速度场系数相对误差 废水（按附件2）:实际水样比对试验或标准加入法计算回收率实验,两种方法选择其一。 | 烟气： 检测颗粒物CEMS技术指标： 检测1天，至少5个数据对； 检测气态污染物CEMS技术指标：检测1天，至少9个数据对； 流速CEMS技术指标：检测1天，至少5个速度场系数。 废水:实际水样比对试验：检测至少1天，至少8个数据对；加标回收实验至少1天，每个项目至少5组数据。 |

附件1

省重点污染源排放烟气在线监控系统

现场验收监测实施方案

一、验收监测条件要求

（一）验收监测前提条件

1、CEMS已经安装在重点污染源上，正常运行时间不低于168小时（数据有效率≥90%），调试后的性能检测满足HJ/T 76-2001 CEMS主要技术指标要求；

2、在安装颗粒物CEMS或气态污染物CEMS的地方开设直径为8～10cm或边长为8～10cm的监测孔，尽量满足比对时烟尘（气）采样探头位于CEMS探头30cm区域。

3、检测颗粒物CEMS准确度时，被测设施最大生产能力应达到70%以上，检测气态污染物CEMS相对准确度时，被测设施最大生产能力应达到50%以上。

4、提供受测CEMS的文件一套（主要为仪器使用说明书、预先校准结果以及运行维护记录等）。

（二）验收监测必要条件

1、颗粒物CEMS准确度检测要求：

提供HJ/T 76-2001标准 8.2.2条相关校准的所有计算资料，包括参比方法与颗粒物CEMS同步测量时，同时间区间CEMS显示值的平均值与参比方法测定值组成的数据对15个以上（包括舍去的数据对）的原始记录，据此得出的一元线性回归方程、相关系数。

2、气态污染物CEMS相对准确度检测要求：

（1）气态污染物CEMS线性误差、零点漂移、量程漂移达到要求（可以提供符合中国计量法规要求的计量检验报告）；

（2）用于检测或校准的标准气体，应溯源到国家标准，不确定度≤±2%，并在有效期内；浓度范围：低浓度标准气体为满量程的20%～30%；中浓度标准气体为满量程的50%～60%；高浓度标准气体为满量程的80%～100%。

（3）以氮气为介质含氧量3%～15 %的标准气体。

（4）为使检测结果更具可比性，校准参比方法使用仪器的标准气体应为校准气态污染物CEMS的标准气体，故以上标气由安装气态污染物CEMS的省重点污染源企业提供。

3、流速CMS速度场系数相对误差检测要求：

速度场系数精密度达到要求。

二、验收监测使用仪器及选用方法

验收监测使用仪器及国家规范见下表：

| 序 号 | 监测项目 | 参考使用仪器 | 国家规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（烟尘） | 崂山应用技术研究所3012型烟尘采样仪 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 》 （GB/T 16157-1996） |
| 2 | 流速 |  | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ/T 57-2000） |
| 3 | 二氧化硫 | Testo360型烟气分析仪 | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》 国家环保总局2003年（第四版） |
| 4 | 一氧化氮 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 》 （GB/T 16157-1996） |
| 备 注 |  |  |  |

四、验收监测工作开展

（一）颗粒物CEMS检测

1、现场监测：当被测设施负荷满足监测要求时，参比方法与CEMS同步进行，CEMS每分钟记录一次显示值，取与参比方法同时间区间显示值的平均值与参比方法组成一个数据对，至少获得5个数据对，验收监测1天。

2、数据处理：将CEMS显示值代入一元线性方程，计算出CEMS的实测值；由参比方法测定值与计算出的CEMS实测值组成数据对，分别计算参比方法测定值和CEMS实测值的平均值，将参比方法测定值的平均值减去CEMS实测值的平均值，再除以参比方法测定值的平均值，计算相对百分误差。

（二）气态污染物CEMS检测

1、现场监测：当被测设施负荷满足监测要求时，参比方法与CEMS同步，由CEMS数据采集器每分钟记录1个累积平均值，连续记录至参比方法测试结束。取参比方法与CEMS同时间区间测定值的（如5分钟或10分钟）平均值组成一个数据对，至少获得9个以上数据对，验收检测1天。

2、数据处理：参比方法与CEMS同步测定烟气中气态污染物浓度，取同时间区间的测定结果组成若干数据对。取数据对之差的平均值的绝对值加上置信系数，再除以参比方法测定数据的平均值，便得到相对准确度（具体计算见HJ/T76-2001标准 8.3.5条）。

（三）流速CEMS检测

现场监测及数据处理按HJ/T 76-2001标准 8.4.2、8.4.3条进行，验收检测1天。

五、验收监测质量保证

（一）监测人员经过培训持证上岗，在使用参比方法测定固定污染源颗粒物、气态污染物方面积累了大量的经验。

（二）检测设备经过计量所检定，并在有效期内使用；测量颗粒物时，采样体积保证在500升以上；气态污染物监测前后，均需要用标准气体校准，测定标准气体的相对误差不应超过±5%，超过规定时，应对测定值进行修正。

（三）检测使用的参比方法和检测CEMS方法为国家标准、行业标准、国家权威监测机构发布的方法或国外的标准方法。

（四）使用的检测气体可溯源到国家标准，气体的不确定度满足本方案的要求。

（五）及时做好检测记录，包括检测结果和环境条件、仪器的维护、校准、调节、启动、停止运行以及突发事件等。

（六）检测期间，CEMS测量数据的质量保证由CEMS安装单位或者排污单位按HJ/T 76-2001质量保证进行。

附件2

省重点污染源排放废水在线监控仪器

现场验收监测实施方案

一、验收监测条件要求

（一）COD已经安装在重点污染源上，正常运行时间不低于168小时（数据有效率≥90%），调试后的性能检测满足《广东省重点污染源排放废水在线监控系统验收检测及方法》（粤环〔2005〕106号）主要技术指标要求；

（二）提供受测COD的文件一套（主要为仪器使用说明书、预先校准结果等）。

（三）除COD外的其它污染项目在线监控仪器（pH、氨氮、总磷、总氮、氰化物、六价铬等）的验收参照本方案执行。

二、验收监测选用方法

（一）标准样品的测试，以相对误差表示。

（二）实际水样的测试，与实验室分析结果比对计算误差。

与实验室比对监测选用国家规范见下表：

| 序 号 | 监测项目 | 国家规范方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 重铬酸钾法（GB 11914-1989） |
| 2 | pH | 玻璃电极法（GB6920-86） |
| 3 | 氨氮 | 钠氏试剂比色法（GB7479-87） |
| 4 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法(GB11893－89) |
| 5 | 总氮 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法（GB11894-89） |
| 6 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法（GB7496-） |
| 7 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB7467-） |

（三）现场加标回收实验，采用在线监控仪器直接测定加标回收率的方法，可避免实验室产生的误差，也可节省验收监测期间的人力、物力，是判定在线监控仪器准确度的一种方法。

在实际操作中，可以选择实际水样比对监测或现场加标回收实验任一种方法。

三、验收监测工作开展

（一）仪器准确度和精密度

采用经国家认可的质量控制样品（或标准溶液）对仪器进行测试，仪器经校准后，连续测定7次质量控制样品，根据测定结果计算仪器的准确度和精密度。

准确度以相对误差（RE）表示，计算公式如下：

式中：x－质控样品7次测定平均值

C－质控样推荐值

精密度以相对标准偏差（RSD）表示，计算公式如下：

RSD(%)=1n−1i=1n(xi−x)2x×100

（二）仪器实际水样对比实验的测试方法

1、实际水样的采集点确定在探头监测池内，每次采集的水样一分为二，一份作为在线仪器监测用，一份作为实验室手工实验测定使用。

2、对比试验考核时间至少为1天，共8个实际水样。

3、仪器测定的数据由仪器现场或数据中心打印获得。

4、每个实际水样实验室手工测定平行样，平行样个数不小于2。

5、测定误差的计算见下式：

试样相对测量误差=∑∣Xn－B∣/nB×100%

式中：Xn —自动监测仪器第n次测定值

B —根据国标方法手工实验室所得的测定值

n —仪器的测量次数

6、自动监测数据记录方式：比对完成的当天在自动监测设备现场或排污单位的数据中心打印每一次样品的监测数据并由委托方人员签名，实施现场验收的单位同时进行签名确认。

（三）现场加标回收实验方法

1、加标回收率测试

每个实际水样的测试数据取仪器测试稳定后的数据，作为仪器加标前的测定值，在同一样品中加入一定量的标准物质进行测定，作为仪器加标后的测定值，计算加标回收率。

2、加标量的确定

加标样的体积不超过1%，加标量不得大于待测物的3倍。

3、实际水样加标回收率的测定次数

实际水样加标回收率考核时间至少为1天，参照在线监控仪器完成一次测试所需的时间，确定实际水样加标回收率测定次数，原则上每个项目不能少于5次加标回收测试。

4、数据处理方法

每个实际水样的测试数据取仪器测试稳定后所测得的数据，若仪器发生故障，应在排除故障后，重新测定。

5、测定加标回收率的计算公式

加标回收率（P%）=∣A－B∣/C×100%

式中：A —加标样品测定值

B —样品测定值

C —加标量

6、在线仪器实际水样加标回收率的判定标准

用加标回收率质量控制指标来判定仪器测试实际水样的准确性，根据环境管理的需要，仅对处理后出水口在线监控仪器的实际水样加标回收率进行判定，且当实际水样仪器测试数据不高于允许排放浓度的1/4时，不对该监测仪器的实际水样加标回收率进行判定。城市污水处理厂的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，SS监测仪器不作判定。

在线监控仪器实际水样加标回收率试验结果判定依据如下表：

| COD |  | NH3-N |  | TN |  | TP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 （mg/L） | 加标回收率 （%） | 浓度 （mg/L） | 加标回收率（%） | 浓度 (mg/L) | 加标回收率（%） | 浓度 (mg/L) | 加标回收率（%） |
| >15 | 80～120 | >2 | 80～120 | >5 | 80～120 | >0.38 | 80～120 |
| ≤15 | 不判定 | ≤2 | 不判定 | ≤5 | 不判定 | ≤0.38 | 不判定 |

上表中未列出的项目可参照该办法执行。

附件3

省重点污染源在线监控验收内容及标准

| 现场内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 仪器房 | 面积≥5m2（考虑监测因子增加的可能性，可适当增大面积） |
|  | 供电电压AC220V,50Hz，电源容量不小于5KVA |
|  | 稳压：电源电压波动不能大于±10%，站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置 |
|  | 防雷:仪器房应有引雷装置的防雷设施，接地电阻<4Ω |
|  | 适当功率的冷暖两用空调（用于满足仪器的运行条件：站房温度能控制在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下） |
| 排污口 | 按要求进行规范化，便于安装视频监控 |
| 监测监控内容 | 废水污染源：废水排放量、COD排放浓度和排放量、特征污染物排放浓度和排放量 |
|  | 废气污染源：烟气参数、烟气排放量，二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放浓度和排放量 |
|  | 视频监控：排污口排放情况的现场视频监控 |
| 取样方式 | 采样点具有代表性，尽量和参比对照监测点位重合 |
|  | 污水排放口的取样口尽量设于取水井的中央部，不受水体底部泥沙的影响，当水深大于1米时，在表层下1/4深度采样，水深小于或等于1米时，在水深1/2处采样 |
|  | 烟尘、烟气CEMS安装位置应符合HJ/T76-2001标准的规定。 CEMS的安装位置与标准不符时，必须进行比对试验，并要符合要求。 |
| 在线监控仪器 | 数量（一对一的连续在线监测方式） |
|  | 确保仪器运行正常，对仪器进行定期的校准或检查 |
| 废水监测仪器精密度和准确度（质控样） | 精密度≤±10%(连续7次质控样测定) 准确度≤±10%(连续7次质控样测定) |
| COD监测仪 比对监测准确性 | 重铬酸钾氧化直接测量法、UV或TOC转化法，实际样品比对相对误差为：实际测定CODcr≤15mg/L时，不判定；实际测定15mg/L＜ CODcr≤50mg/L时 ，相对误差≤±50%；实际测定50mg/L＜ CODcr≤100mg/L时 ，相对误差≤±25%；实际测量CODcr>100mg/L时，相对误差≤±15% |
| pH监测仪 比对监测准确性 | 相对误差≤±15% |
| 氨氮监测仪 比对监测准确性 | 实际测定NH3-N≤2mg/L时，不判定；实际测定NH3-N >2mg/L时，相对误差≤±15% |
| 总磷监测仪 比对监测准确性 | 实际测定TP≤0.38mg/L时，不判定；实际测定TP >0.38mg/L时，相对误差≤±15% |
| 总氮监测仪 比对监测准确性 | 实际测定TN≤5mg/L时，不判定；实际测定TN >5mg/L时，相对误差≤±15% |
| SO2在线监控仪 器考核主要指标 | 当二氧化硫排放浓度平均值低于250ppm（715 mg/m3）时，参比方法和连续监测系统的测定结果平均值之差的绝对值≤20ppm（57mg/m3）； |
|  | 当二氧化硫排放浓度平均值大于等于250ppm（715mg/m3）时，参比方法和连续监测系统的测定结果平均值之间的相对误差≤15% |
| NOx在线监控仪 器考核主要指标 | 当氮氧化物排放浓度平均值低于250ppm（一氧化氮、二氧化氮分别为335mg/m3和513mg/m3）时，参比方法和连续监测系统的测定结果平均值之差的绝对值应≤20ppm（一氧化氮、二氧化氮分别为27mg/m3和41mg/m3） |
|  | 当氮氧化物排放浓度平均值大于等于250ppm（一氧化氮、二氧化氮分别为335mg/m3和513mg/m3）时，参比方法和连续监测系统的测定结果平均值之间的相对误差≤15% |
| 烟尘在线监控仪 器考核主要指标 | 颗粒物排放浓度≤50mg/m3时，参比方法和连续监测系统的测定结果的绝对误差≤15mg/m3 |
|  | 50mg/m3<颗粒物排放浓度≤100mg/m3时，参比方法和连续监测系统的测定结果的相对误差≤±25% |
|  | 100mg/m3<颗粒物排放浓度≤200mg/m3时，参比方法和连续监测系统的测定结果的相对误差≤±20% |
|  | 颗粒物排放浓度>200mg/m3时，参比方法和连续监测系统的测定结果的绝对误差≤±15% |
| 烟气流速 | 相对误差（流速场系数）≤±10% |
| 烟气温度 | 绝对误差≤±3℃ |
| 烟气氧量 | 相对误差≤±15% |
| 数据采集、 通讯及传输 | 通讯端口（具备数字接口），并公开协议。能够及时、完整、可靠地记录最新采集到的各监测项目的监测数据和运行状态标识 |
|  | 将监测仪器的工作状态和监测数据准确、及时、完备地报送到省环保局的自动监测系统资源服务器 |
|  | 同时能够正确地接收、转发该系统对现场监测仪器及相关设备的远程测控指令 |
|  | 数据有效性要求：每小时不低于45min的数据 |
|  | 数据传输要安全、经济、稳定、保密 |